**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі бойынша сатып алу қорытындысы туралы хаттама № 79 (2021 жылғы 17.09 бастап сатып алу туралы . хабарландыру № 46)**

**Петропавл қ.**

**Протокол итогов № 79 закупа способом запроса ценовых предложений (объявление о проведении закупа № 46 от 17.09.2021 года г. Петропавловск 27.09.2021 г.**

Ұйымдастырушы: "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Көпбейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК, СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы к-сі, 27, дәріхана тел (7152)515-669 Организатор: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова 27, аптека тел (7152)515-669

Сатып алынатын тауарлардың тізімі

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сатыпалудыңатауы Наименование закупа | Техникалықсипаттама  Тех описание | Сатыпалукөлемі Объем закупа | Бағы  Цена | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | Жеткізуорны Место поставки | Жеткізуорны  Сроки и условия поставки |
| 1 | Пластина L-образная  реконструкционная (мини) 5 отв.  Длина - 24мм. Левая | Пластины мини реконструкционные L-образные. Используются для остеосинтеза костей кисти и в челюстно-лицевом остеосинтезе. Толщина пластин 1,0мм, ширина 4,5мм, длина 24-43мм, количество отверстий 5-8. Расстояние между центрами отверстий 6,5мм, отверстия круглые для фиксации винтами диаметром 2,0мм.  Имплантаты должны быть изготовлены из специального медицинского титанового сплава ОТ4 с высокой биосовместимостью и биоинертностью, низкой теплопроводностью и стойкостью к коррозии, обладающего нетоксичными и немагнитными свойствами, с анодированным покрытием серого цвета. Содержание металлов в сплаве должно быть: Ti 91,668-94,368%, Al 3,5-5%, Zr 0,3%, Mn 0,8-2%, Si 0,12%, Fe 0,3%, O 0,15%, H 0,012%, N 0,05%, С 0,1%, прочее 0,3%. Параметр шероховатости наружных поверхностей имплантатов должен быть не более 0,63мкм, внутренних поверхностей и резьб не более 2,5мкм.  Имплантанты должны быть устойчивы: к дезинфекции: - химическим методом в тройном растворе формалина (по формальдегиду) 2%, фенола 0,3%, натрия двууглекислого 1,5% при температуре не менее 18°С в течении 45+-5мин; - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 120+-4°С в течение 45+-5мин; предстерилизационной очистке в следующей последовательности: - замачивание в растворе моющего средства при температуре 40+-5°С; - ополаскивание дистиллированной водой 0,5+0-0,1мин; - сушка горячим воздухом при температуре 85+-10°С до исчезновения влаги; стерилизации: - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 180+-10°С в течение 60+-5мин; - паровым методом при давлении 0,20+-0,02Мпа при температуре 132+-2°С в течение 20+-2мин.  Имплантаты должны поставляться нестерильными. Перед упаковкой имплантаты должны обезжириваться, консервироваться по ГОСТ 9.014 для условий хранения 1(Л):В3-0, ВУ-1. Каждый имплантат должен укладываться в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15мм и запаиваться. | 15 шт | 5820 | 87300 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу 30-60 күн Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика 30-60 дней |
| 2 | Пластина L-образная  реконструкционная (мини) 5 отв.  Длина - 24мм. Правая | Пластины мини реконструкционные L-образные. Используются для остеосинтеза костей кисти и в челюстно-лицевом остеосинтезе. Толщина пластин 1,0мм, ширина 4,5мм, длина 24-43мм, количество отверстий 5-8. Расстояние между центрами отверстий 6,5мм, отверстия круглые для фиксации винтами диаметром 2,0мм.  Имплантаты должны быть изготовлены из специального медицинского титанового сплава ОТ4 с высокой биосовместимостью и биоинертностью, низкой теплопроводностью и стойкостью к коррозии, обладающего нетоксичными и немагнитными свойствами, с анодированным покрытием серого цвета. Содержание металлов в сплаве должно быть: Ti 91,668-94,368%, Al 3,5-5%, Zr 0,3%, Mn 0,8-2%, Si 0,12%, Fe 0,3%, O 0,15%, H 0,012%, N 0,05%, С 0,1%, прочее 0,3%. Параметр шероховатости наружных поверхностей имплантатов должен быть не более 0,63мкм, внутренних поверхностей и резьб не более 2,5мкм.  Имплантанты должны быть устойчивы: к дезинфекции: - химическим методом в тройном растворе формалина (по формальдегиду) 2%, фенола 0,3%, натрия двууглекислого 1,5% при температуре не менее 18°С в течении 45+-5мин; - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 120+-4°С в течение 45+-5мин; предстерилизационной очистке в следующей последовательности: - замачивание в растворе моющего средства при температуре 40+-5°С; - ополаскивание дистиллированной водой 0,5+0-0,1мин; - сушка горячим воздухом при температуре 85+-10°С до исчезновения влаги; стерилизации: - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 180+-10°С в течение 60+-5мин; - паровым методом при давлении 0,20+-0,02Мпа при температуре 132+-2°С в течение 20+-2мин.  Имплантаты должны поставляться нестерильными. Перед упаковкой имплантаты должны обезжириваться, консервироваться по ГОСТ 9.014 для условий хранения 1(Л):В3-0, ВУ-1. Каждый имплантат должен укладываться в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15мм и запаиваться. | 15 шт | 5820 | 87300 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу 30-60 күн Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика 30-60 дней |
| 3 | Пластина реконструкционная (мини)  6 отв. Длина - 37 мм. | Пластины мини реконструкционные. Используются для остеосинтеза костей кисти и в челюстно-лицевом остеосинтезе. Толщина пластин 1,0мм, ширина 4,5мм, длина 24-76мм, количество отверстий 4-12. Расстояние между центрами отверстий 6,5мм, отверстия круглые для фиксации винтами диаметром 2,0мм.  Имплантаты должны быть изготовлены из специального медицинского титанового сплава ОТ4 с высокой биосовместимостью и биоинертностью, низкой теплопроводностью и стойкостью к коррозии, обладающего нетоксичными и немагнитными свойствами, с анодированным покрытием серого цвета. Содержание металлов в сплаве должно быть: Ti 91,668-94,368%, Al 3,5-5%, Zr 0,3%, Mn 0,8-2%, Si 0,12%, Fe 0,3%, O 0,15%, H 0,012%, N 0,05%, С 0,1%, прочее 0,3%. Параметр шероховатости наружных поверхностей имплантатов должен быть не более 0,63мкм, внутренних поверхностей и резьб не более 2,5мкм.  Имплантанты должны быть устойчивы: к дезинфекции: - химическим методом в тройном растворе формалина (по формальдегиду) 2%, фенола 0,3%, натрия двууглекислого 1,5% при температуре не менее 18°С в течении 45+-5мин; - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 120+-4°С в течение 45+-5мин; предстерилизационной очистке в следующей последовательности: - замачивание в растворе моющего средства при температуре 40+-5°С; - ополаскивание дистиллированной водой 0,5+0-0,1мин; - сушка горячим воздухом при температуре 85+-10°С до исчезновения влаги; стерилизации: - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 180+-10°С в течение 60+-5мин; - паровым методом при давлении 0,20+-0,02Мпа при температуре 132+-2°С в течение 20+-2мин.  Имплантаты должны поставляться нестерильными. Перед упаковкой имплантаты должны обезжириваться, консервироваться по ГОСТ 9.014 для условий хранения 1(Л):В3-0, ВУ-1. Каждый имплантат должен укладываться в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15мм и запаиваться | 20 шт | 5650 | 113000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу 30-60 күн Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика 30-60 дней |
| 4 | Пластина Т-образная  реконструкционная (мини) 6отв -Длина 24 мм | Пластины мини реконструкционные T-образные. Используются для остеосинтеза костей кисти и в челюстно-лицевом остеосинтезе. Толщина пластин 1,0мм, ширина 4,5мм, длина 17-38мм, количество отверстий 5-8. Расстояние между центрами отверстий 6,5мм, отверстия круглые для фиксации винтами диаметром 2,0мм.  Имплантаты должны быть изготовлены из специального медицинского титанового сплава ОТ4 с высокой биосовместимостью и биоинертностью, низкой теплопроводностью и стойкостью к коррозии, обладающего нетоксичными и немагнитными свойствами, с анодированным покрытием серого цвета. Содержание металлов в сплаве должно быть: Ti 91,668-94,368%, Al 3,5-5%, Zr 0,3%, Mn 0,8-2%, Si 0,12%, Fe 0,3%, O 0,15%, H 0,012%, N 0,05%, С 0,1%, прочее 0,3%. Параметр шероховатости наружных поверхностей имплантатов должен быть не более 0,63мкм, внутренних поверхностей и резьб не более 2,5мкм.  Имплантанты должны быть устойчивы: к дезинфекции: - химическим методом в тройном растворе формалина (по формальдегиду) 2%, фенола 0,3%, натрия двууглекислого 1,5% при температуре не менее 18°С в течении 45+-5мин; - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 120+-4°С в течение 45+-5мин; предстерилизационной очистке в следующей последовательности: - замачивание в растворе моющего средства при температуре 40+-5°С; - ополаскивание дистиллированной водой 0,5+0-0,1мин; - сушка горячим воздухом при температуре 85+-10°С до исчезновения влаги; стерилизации: - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 180+-10°С в течение 60+-5мин; - паровым методом при давлении 0,20+-0,02Мпа при температуре 132+-2°С в течение 20+-2мин.  Имплантаты должны поставляться нестерильными. Перед упаковкой имплантаты должны обезжириваться, консервироваться по ГОСТ 9.014 для условий хранения 1(Л):В3-0, ВУ-1. Каждый имплантат должен укладываться в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15мм и запаиваться. | 5 шт | 5900 | 29500 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу 30-60 күн Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика 30-60 дней |
| 5 | Пластина Y-образная  реконструкционная (мини) 5 отв.  Длина - 22 мм. | Пластины мини реконструкционные Y-образные.Предназначена для остесинтеза мелких фрагментов костей. Толщина пластин 1,0мм, ширина 4,5мм, длина 22-43мм, количество отверстий 5-8. Расстояние между центрами отверстий 6,5мм, отверстия круглые для фиксации винтами диаметром 2,0мм.  Имплантаты должны быть изготовлены из специального медицинского титанового сплава ОТ4 с высокой биосовместимостью и биоинертностью, низкой теплопроводностью и стойкостью к коррозии, обладающего нетоксичными и немагнитными свойствами, с анодированным покрытием серого цвета. Содержание металлов в сплаве должно быть: Ti 91,668-94,368%, Al 3,5-5%, Zr 0,3%, Mn 0,8-2%, Si 0,12%, Fe 0,3%, O 0,15%, H 0,012%, N 0,05%, С 0,1%, прочее 0,3%. Параметр шероховатости наружных поверхностей имплантатов должен быть не более 0,63мкм, внутренних поверхностей и резьб не более 2,5мкм.  Имплантанты должны быть устойчивы: к дезинфекции: - химическим методом в тройном растворе формалина (по формальдегиду) 2%, фенола 0,3%, натрия двууглекислого 1,5% при температуре не менее 18°С в течении 45+-5мин; - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 120+-4°С в течение 45+-5мин; предстерилизационной очистке в следующей последовательности: - замачивание в растворе моющего средства при температуре 40+-5°С; - ополаскивание дистиллированной водой 0,5+0-0,1мин; - сушка горячим воздухом при температуре 85+-10°С до исчезновения влаги; стерилизации: - воздушным методом при температуре сухого горячего воздуха 180+-10°С в течение 60+-5мин; - паровым методом при давлении 0,20+-0,02Мпа при температуре 132+-2°С в течение 20+-2мин.  Имплантаты должны поставляться нестерильными. Перед упаковкой имплантаты должны обезжириваться, консервироваться по ГОСТ 9.014 для условий хранения 1(Л):В3-0, ВУ-1. Каждый имплантат должен укладываться в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15мм и запаиваться. | 5 шт | 4600 | 23000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу 30-60 күн Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика 30-60 дней |
| 6 | Винт кортикальный диаметр 2,0 мм,  длина 8 мм | Винты кортикальные самонарезные для накостного остеосинтеза. Диаметр тела винта 2,0мм, общая длина 8-30мм. Диаметр головки винта 3,0мм, радиус профиля 1,5мм. Кортикальная резьба по всей длине, шаг резьбы 0,8мм. Винты должны иметь четырехгранный шлиц с размером квадрата 1,2мм. Возможно использование со сверлом диаметром 1,4мм. | 100 шт | 2350 | 235000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу 30-60 күн Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика 30-60 дней |

Сведения о потенциальных поставщиках предоставивших ценовые предложения

1. Пластина L-образная реконструкционная (мини) 5 отв. Длина - 24мм. Левая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Маслова С.Л. | 5238 | 78570 | 22.09.21 10-15 |

2. Пластина L-образная реконструкционная (мини) 5 отв. Длина - 24мм. Правая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Маслова С.Л. | 5238 | 78570 | 22.09.21 10-15 |

3. Пластина реконструкционная (мини) 6 отв. Длина - 37 мм.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Маслова С.Л. | 5085 | 101700 | 22.09.21 10-15 |

4. Пластина Т-образная реконструкционная (мини) 6отв -Длина 24 мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Маслова С.Л. | 5310 | 26550 | 22.09.21 10-15 |

5. Пластина Y-образная реконструкционная (мини) 5 отв. Длина - 22 мм.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Маслова С.Л. | 4140 | 20700 | 22.09.21 10-15 |

6. Винт кортикальный диаметр 2,0 мм, длина 8 мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Маслова С.Л. | 2115 | 211500 | 22.09.21 10-15 |

ИП Маслова С.Л.әлеуетті өнім берушілері ҚР Үкіметінің 04.06.2021 ж. № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және Потенциальные поставщики ИП Маслова С.Л.соответствуют требованиям, предусмотренными главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные постановлением Правительства РК от 04.06.2021г № 375

Бағалық ұсыныстары бар конверттерді ашу процедурасына қатысқан әлеуетті жеткізушілер туралы ақпарат.

Сведения о потенциальных поставщиках, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті өнім берушінің атауы Наименование потенциального поставщика |
| 1 | ------- |

Қорытындылар:

Итоги:

1. Сатып алудың жеңімпазын келесі әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын сұрату арқылы танылды

Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующих потенциальных поставщиков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті  Жеткізушінің атауы  Наименование потенциального  поставщика | № лота | Жеткізушілердің мекенжайлары Адреса поставщиков |
| 1 | ИП Маслова С.Л. | 1,2,3,4,5,6 | РК, Павлодарская обл,Қабдеш Нұркин дом104/1 |

Ережелерге сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін Жеңімпазға сатып алу туралы келісімшарт

(5 күнтізбелік күн ішінде) жіберіледі

Победителю будет направлен договор о закупе (в течение пяти календарных дней) после предоставления документов

подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, в соответствии с Правилами