**№ 1А баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық**

**бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 2021 жылғы 21 қаңтар**

**Объявление о проведении закупа** **медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания, способом запроса ценовых предложений № 1а от 21 января 2021 года.**

**1 Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алу: ШЖҚ КМК « Көп бейінві қалалық ауруханасы» КММ «ДБ СҚО» әкімдігінің находящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды медициналық бұйымдарды талап ететін сервистік қызмет көрсету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ережесіне сәйкес , сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызмет, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 . Бұдан Әрі "Ережелер".**

**Организатор (заказчик) закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания , способом запроса ценовых предложений, согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 . Далее « Правила».

2. Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Для участия в закупе допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

3. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі-тармағына сәйкес, 108, гл 10 "Ережесін", 28 қаңтар 2021 жылға дейін 12 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімі мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27. 3-қабат (әкімшілік), мемлекеттік сатып алу бөлімі. Байланыс телефоны: 8(7152) 51-56-59.

Окончательный срок предоставления конвертов, в соответствии с п. 108, гл 10 «Правил», 28 января 2021 года до 12 ч. 00 мин. в отдел государственных закупок по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** 3 этаж (администрация), отдел государственных закупок. Контактный телефон: 8(7152) 51-56-59.

4. Конверттерді ашу 28 қаңтар 2021 жылғы 14 с. 00 мин, 3-қабат (әкімшілік) , мемлекеттік сатып алу бөлімінде.

Вскрытие конвертов 28 января 2021 года в 14 ч. 00 мин, 3 этаж (администрация), в отделе государственных закупок.

5. Қорытындының хаттамасы болады интернет ресурсында және ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) он күнтізбелік күн аяқталған күннен бастап баға ұсыныстарын қабылдау.

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе организатора (заказчика) в течении десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы Наименование | Сипаттамасы Характеристика | Сатып алу көлемі Объем закупа | Бағасы (теңге)  Цена (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | ақы төлеу шарттары условия оплаты | Мерзімі және жеткізу орны Сроки и место поставки |
| 1 | Жоғары ағынды жылытылатын тыныс алу ылғалдандырғышы Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом | Высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель для проведения высокопоточной назальной кислородной терапии. Аппаратоснащен LCD дисплеем.  **Характеристики:**   * Диапазон скорости потока от 2 до 60 л/в мин; * Максимальная скорость потока: не менее 60 л/в мин; * Настройки скорости потока:   + В режиме для взрослых (высокий поток) 10-60 л/в мин (шаг регулировки - 1 л/в мин);   + В режиме для детей (низкий поток) 2-25 л/в мин (шаг регулировки – 1 л/в мин); * Настройки температуры: 31°С-37°С(±2°C) (шаг регулировки – 1°С); * Влажность потока:   + >33мг/л при температуре 37°С;   + >12мг/л при температуре 31°~36°С; * FiO2: от 21 до 95% (±5%); * Источник питания: 100-240V 50/60Гц; * Уровень шума: ≤50dB; * Время нагрева потока: ~нне менее 6 мин до 37°С при скорости потока 60 л/в мин; * Размер: не менее 243мм x не более 220мм x не менее170мм; * Вес: до 2,8±0,2 кг.   **Особенности:**   * Легкость в использовании и быстрый старт; * Встроенный датчик кислорода; * Отражение в режиме реального времени FiO2; * Обеспечение безопасности пациента путем возможности установки верхнего и нижнего лимита концентрации кислорода при превышении которых срабатывает сигнал тревоги; * Не требует компрессора; * Наличие детского и взрослого режима; * Наличие функции регулировки температуры потока от 31 до 37°С(±2°C) с шагом регулировки 1°С; * Наличие функции регулировки скорости потока от 2 до 60 л/в мин с шагом регулировки 1 л/в мин; * Не требует стерилизации после использования; * Оснащается сменным фильтром; * Возможность подключения внешнего источника воды и автоматического наполнения камеры увлажнителя; * Наличие датчика уровня воды; * Наличие сигнала тревоги при снижении уровня воды до середины призмы в камере увлажнителя для возможности замены источника воды до ее окончания; * Наличие датчика камеры увлажнителя; * Наличие сигнала тревоги при блокировке потока; * Наличие встроенной памяти и слота для SD карты для записи действий и истории использования. * Соответствие стандарту IEC/EN 60601 * Наличие сертификата EC 93/42/EEC * Соответствие производства стандартуENISO 13485   **Расходные материалы и изнашиваемые узлы:** Флоуметр (расходомер) кислорода: Расходомер кислорода с возможностью регулировки скорости потока кислорода от 0 до 50 л/в мин.-1 шт , Кислородных шланг стандарта DIN-1 шт, Кислородная трубка-1 шт, Сменные фильтры-25 шт, Кабель подключения интегрированного дыхательного контура к прибору-1 шт.  В комплекте к аппарату прилагается не менее 5 расходников:  1.Одноразовый интегрированный нагреваемый дыхательный контур (трубка) для взрослых с встроенным датчиком температуры потокаи изолирующим рукавом для предотвращения образования конденсата-не менее 5 шт,  2. Одноразовая высокопоточная назальная канюля для взрослых-не менее 5 шт,  3. Одноразовая камера увлажнителя с трубкой для подключения внешнего источника воды и возможностью автоматического наполнения-не менее 5 шт. | 1 | 2450000 | 2 450 000 | Тапсырыс беруші Жеткізушіге төлемді Жеткізушінің есеп шотына қаржыландырудың бөлінуіне қарай күнтізбелік 30 күн ішінде төлейді.  Оплата Заказчиком Поставщику будет производиться на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней по мере выделения финансирования. | СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мухамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 үй (дәріхана қоймасы)  СКО, г. Петропавловск**,** ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27(склад аптека) Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде В течении 5 рабочих дней, по заявке Заказчика |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  | **2 450 000** |